|  | M | ANUAL DE OXIGENOTERAPIA CON BOTELLA |  |  |  |  | I | NSTALACIÓN DEL EQUIPO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción del equipo suministrado: 1.- Botella de oxígeno medicinal. 2.- Regulador - caudalímetro. 3.- Racord ó vaso humidificador. 4.- Tubuladura. 5.- Mascarilla o gafa nasal. |  |  |  |  | Pasos previos: |  |
|  |  |  |  |  |  | Compruebe que el grifo de la botella (6) esté cerrado. Compruebe que la conexión del caudalímetro (7) y el grifo de la botella (6) estén exentos de grasa y suciedad. Límpielos en caso de que no sea así. |  |
|  |  |  |  |  |  | Instalación: |  |
|  |  |  |  |  |  | Enrosque el caudalímetro (2) al grifo de la botella (6) sin forzar el acoplamiento. Conecte la tubuladura (4) a la salida del racord o del vaso humidificador (13). Abra lentamente el grifo de la botella (6) hasta que la aguja del manómetro (10) se estabilice y marque la presión interna de la botella. Accione el regulador del cuadalímetro (9) hasta que la escala (11) indique el flujo deseado. Colóquele la mascarilla o la gafa nasal y compruebe que respira con normalidad. Al terminar, cierre el grifo de la botella (6) y cuando la aguja del manómetro (10) marque “0”, cierre el caudalímetro. Utilice el equipo al caudal y el número de horas prescritos por su médico. |  |

|  |  | ¡ RECUERDE ! |  |  |  |  | R | ECOMENDACIONES DE USO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO FUME NI ENCIENDA LLAMA NO UTILICE ACEITES NI AEROSOLES LUBRICANTES NO OLVIDE CERRAR EL GRIFO DE LA BOTELLA Y EL CAUDALÍMETRO AL FINAL DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mantenga cerrado el grifo de la botella (6) y el caudalímetro (9) cuando no utilice el equipo. Recuerde que aunque el oxígeno no es inflamable, sí favorece y acelera los procesos de combustión. Sobrecargar de oxígeno una estancia es potencialmente peligroso. Por el mismo motivo no fume ni utilice llama alguna en la habitación en que reciba el tratamiento con oxígeno. Deje que transcurran unos minutos para que su ropa se ventile, si recibió ya su tratamiento y necesita encender llama. No desconecte el caudalímetro (2) de la botella sin asegurarse previamente de que el grifo (6) está cerrado y la aguja del manómetro (10) marca 0. JAMÁS EMPLEE ACEITE O CUAQUIER OTRA SUSTANCIA PARA LUBRICAR LOS AJUSTES DEL EQUIPO. Si tiene alguna duda o cualquier tipo de problema, contacte inmediatamente con el servicio técnico de CONTSE, cuyo teléfono de 24 horas encontrará en el albarán que recibió con la instalación del equipo de oxigenoterapia. |  |
|  |  |  |  |  |  | A | CTUACIÓN EN CASO DE ROTURA DEL REGULADOR |  |
|  |  |  |  |  |  | Si a consecuencia de la caída de una botella, se rompiera el regulador de oxígeno: Salir inmediatamente de la dependencia donde se encuentre la botella, dejando cerrada la puerta, ya que debido a la presión, ésta tiende a moverse rápidamente de un lado a otro. Esperar fuera a que se vacíe. Entrar en la dependencia una vez la botella se haya vaciado totalmente, y abrir ventanas y puertas para su ventilación. Comunicación a CONTSE para que tome las medidas oportunas. |  |